池州学院团委定制文化衫采购项目需求书

项目编号：CZXY201808

一、需求内容

| 品名 | 数量 |
| --- | --- |
| 高压反应釜 | 1套 |

二、供货时间

合同签订后（或接到供货通知）15日内供货完毕。

三、技术要求

1.基本要求

高压反应装置，由磁力搅拌高压釜及温度、转速控制系统一套组成。反应釜采用微型设计，尽可能节约催化剂和物料的用量，使拆卸更加方便快捷。

2.技术指标

2.1 带有磁力搅拌组件的高压反应釜1套：

2.1.1 反应釜有效容积为25mL，安全操作温度≥300℃。材料方面，釜体釜头采用耐腐蚀316L不锈钢制作，其余结构件要求采用304不锈钢材质整体加工，工艺口连接件采用316L不锈钢材质整体加工，整套反应釜不得有任何焊接结构。安全操作压力方面，要求≥150bar。

2.1.2搅拌采用上海沪西90-1搅拌器，具有搅拌效果良好，工作时间长，搅拌效果稳定等优点。

2.1.3 配备精度不低于±1.5%的无油 压力表，不锈钢机芯为带Teflon涂层的扇齿和齿轴，黑色可调红色刀刃型末端指针，不锈钢外壳，镜面刻度盘，白色铝制表盘，零点可调，1/4 NPT径向连接，±0.5%的精度，2A级，防震不锈钢外壳。

2.1.4 进排气阀门采用1/8NPT接口联合式阀帽针型阀，316L不锈钢材质，V型阀杆，316L条形手柄，整体式阀帽针阀均在1000psig下的氮进行过测试。阀座的最大可允许泄漏率为0.1标准cm3/min。壳体测试要求根据检漏液无可探测出的泄露。

2.1.5 配有安全阀，设定压力为3.4至414bar，内通径为3.6mm，工作温度为-23℃至148℃，调解式阀帽盖，可调节正定压力，接口尺寸为6mm双卡套。

2.1.6紧固形式要求采用双对开卡钳式，反应器主体上不得有凸起的螺杆、螺母等影响装卸物料的结构。设计结构要求能够用≤30N∙m的力矩实现有效可靠密封。

2.1.7 配有专用加料球阀，与用户现有工具配合，实现加料功能。

2.1.8 密封结构要求采用双卡钳快开式接构，方面使用者拆卸安装，节约反应物料和催化剂。

2.1.9釜盖上配有对应材质的热电偶套管一根，直径不超高3mm。

2.1.10全部结构均为整块金属材料加工制成，不得有任何焊点、焊缝。

2.2控制单元1套

2.2.1包含1套磁力搅拌高压反应釜的可编程温度控制单元，可与25ml磁力搅拌釜式反应器配合使用。测温要求采用K型热电偶，控温要求采用厦门宇电AI系列控温仪表，测温探头精度不低于±0.5%，控温波动度小于±0.5%。可编程程序段数≥20段，并具有温度准备、程序保持、程序自停、程序跳转的功能。加热系统采用calrod加热器，装有物料情况下最大升温速率≥10K/min。

2.3附件包1套，包括：

2.3.1 配套扳手2把

2.3.2 密封元件替换装3套，包括改性聚四氟乙烯密封垫、聚四氟乙烯密封带。

2.3.3高压充气钢管2根，要求耐压≥150bar。

2.3.4 其他常用维护保养工具，如内六角扳手等。

2.4仪器及生产商必须满足的相关国际安全标准

2.4.1反应釜结构要求必须严格满足GB150-1997的要求设计制造。

四、其他要求

未尽事宜由采购人与成交供应商在合同中具体约定。